Reômetro Capilar v4.1

Análise Técnica Completa e Plano de Implementação

Revisão de Código · Verificação de Cálculos · Melhorias de Precisão

| Desenvolvedor | Bruno Egami |  |
| --- | --- | --- |
| Data da análise | 18 de fevereiro de 2026 |  |
| Versão do sistema | v4.1 (Reometro-capilar-Transdutor_Pasta) |  |
| Revisado por | Claude – Anthropic |  |
| Documentos originais | 3 relatórios parciais | consolidado neste documento |

# 1. Sumário Executivo

Este documento consolida três análises técnicas independentes realizadas sobre o sistema de reometria capilar: uma revisão de código (11 issues identificadas), uma verificação dos cálculos físicos e modelos e um levantamento de oportunidades de melhoria de precisão (10 melhorias propostas). O resultado é um mapa completo do estado atual do sistema e um plano de ação priorizado por impacto.

| Categoria | Escopo | Issues / Melhorias | Criticidade | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão de Código | Bugs, deprecações, robustez | 11 issues | 1 alta · 6 médias · 4 baixas | Correções mapeadas |
| Cálculos & Modelos | Fórmulas físicas, pipeline | 4 pontos | 3 corretos · 1 aprox. aceitável | Validado numericamente |
| Precisão Analítica | Incerteza, algoritmos | 10 melhorias | 2 altas · 6 médias · 2 baixas | Plano detalhado |

Resultado geral: o sistema é fisicamente sólido — todas as fórmulas fundamentais estão corretas — mas apresenta bugs de código que causarão erros silenciosos em produção, e lacunas de precisão que limitam o rigor científico dos resultados, especialmente para fins de publicação.

⚠  Ação imediata necessária — sem custo de código

Medir o diâmetro interno real dos capilares com paquímetro digital antes de cada experimento. A incerteza em γ̇ causada pela tolerância de impressão 3D (±0,05 mm) pode chegar a 20% e é a maior fonte de erro do sistema. Esta ação não exige código.

# Parte I — Revisão de Código

## 2. Arquitetura do Sistema

A versão 4.1 adotou uma arquitetura modular bem estruturada, com separação clara de responsabilidades:

| Módulo / Arquivo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| gui_main.py + gui/app.py | Ponto de entrada e estrutura principal da GUI (customtkinter) |
| gui/frames/*.py | Painéis: Coleta, Histórico, Calibração, Análise e Correções |
| gui/windows/*.py | Janelas auxiliares: Relatório, Limpeza de dados, Comparativo |
| modelos_reologicos.py | Definição dos 5 modelos reológicos (Newton, PL, Bingham, HB, Casson) |
| reologia_fitting.py | Ajuste via scipy.optimize.curve_fit e cálculo de R² |
| reologia_corrections.py | Correções de Bagley (efeito de entrada) e Mooney (wall slip) |
| reometer_controller.py | Comunicação serial com Arduino + MockController para testes |
| database_manager.py | Persistência SQLite: amostras, ensaios, calibrações e análises |
| reologia_report_pdf.py | Geração de relatórios PDF via fpdf2 |
| test_*.py | Testes unitários com pytest (modelos, cálculos, DB, controller mock) |

Pontos positivos notáveis: MockReometerController para testes sem hardware; cobertura de testes unitários; compatibilidade retroativa com múltiplos formatos JSON legados; documentação inline com referências bibliográficas (Bagley 1957, Mooney 1931, Steffe 1996).

## 3. Issues de Código Identificadas

Foram identificadas 11 issues. A tabela abaixo apresenta o índice completo:

| # | Arquivo | Tipo | Severidade | Descrição Resumida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | modelos_reologicos.py | Bug funcional | 🔴 Alta | Inconsistência de chave: MODELS usa 'Lei de Potencia' (sem acento), PARAM_NAMES_MAP usa 'Lei da Potência' → KeyError silencioso em runtime |
| 2 | modelos_reologicos.py | Estrutura PEP 8 | 🟡 Média | from scipy.stats import linregress na linha 153 (após funções) — deve estar no topo |
| 3 | reometer_controller.py | Bug de lógica | 🟡 Média | Race condition em _read_loop(): READ_VOLTAGE enviado sempre, readline() só executado se in_waiting > 0 → respostas atrasadas do Arduino são descartadas |
| 4 | reometer_controller.py | Deprecação | 🟡 Média | isOpen() removido no pyserial ≥ 3.x — usar propriedade is_open |
| 5 | reologia_fitting.py | Manutenção | 🟡 Média | except Exception: pass oculta todas as falhas de ajuste sem registro |
| 6 | reologia_corrections.py | Nomenclatura | 🟡 Média | Variável L_R_target_list armazena L/D (não L/R) — nome enganoso |
| 7 | database_manager.py | Robustez | 🟡 Média | init_db() e _migrate_db() fecham conexão sem bloco finally — exceção deixa conexão aberta indefinidamente |
| 8 | calibracao_reometro.json | Portabilidade | 🟢 Baixa | Arquivo com quebras de linha CRLF (\r\n) — pode causar problemas em Linux/macOS |
| 9 | requirements.txt | Reprodutibilidade | 🟢 Baixa | Nenhuma dependência tem versão fixada — builds não são reproduzíveis |
| 10 | utils_reologia.py | Limpeza | 🟢 Baixa | setup_graficos() tenta trocar backend para QtAgg — conflita com customtkinter/tkinter |
| 11 | reometer_controller.py | UX / Segurança | 🟢 Baixa | Calibração do sensor Linha inicia com slope=1,0 / intercept=0,0 sem aviso ao usuário |

## 4. Correções Detalhadas

### 4.1  [🔴 Alta]  Inconsistência de chave MODELS vs PARAM_NAMES_MAP

Arquivo: modelos_reologicos.py

O dicionário MODELS registra o modelo com a chave 'Lei de Potencia' (sem acento), enquanto PARAM_NAMES_MAP usa 'Lei da Potência' (com acento e cedilha). Qualquer código que itere MODELS e consulte PARAM_NAMES_MAP pelo mesmo nome retornará None silenciosamente ou lançará KeyError.

# Estado atual — INCORRETO

MODELS = {

"Lei de Potencia": (model_power_law, ...),   # sem acento

}

PARAM_NAMES_MAP = {

"Lei da Potência": [...],                    # com acento

}

# Correção — unificar com acento em ambos os dicionários

MODELS = {

"Lei da Potência": (model_power_law, ["K", "n"], ...),

}

PARAM_NAMES_MAP = {

"Lei da Potência": ["K (Pa.s^n)", "n (-)"],

}

# Verificar também reologia_fitting.py:

# if best_model_nome == "Lei de Potencia":   ← atualizar para "Lei da Potência"

### 4.2  [🟡 Média]  Import no final do arquivo

Arquivo: modelos_reologicos.py · linha 153

A linha from scipy.stats import linregress aparece após todas as definições de função, violando PEP 8 e mascarando dependências. Mover para o topo do arquivo junto aos outros imports.

### 4.3  [🟡 Média]  Race condition no loop de leitura serial

Arquivo: reometer_controller.py · _read_loop()

O código envia READ_VOLTAGE a cada iteração, mas só executa readline() se in_waiting > 0. Respostas tardias do Arduino acumulam na fila e são descartadas, causando leituras desatualizadas. A solução é sempre ler após escrever, confiando no timeout da porta serial:

# Atual — condicional incorreto

self.ser.write(b'READ_VOLTAGE\n')

if self.ser.in_waiting > 0:           # problema: descarta resposta tardia

line = self.ser.readline()

# Correto — sempre lê após escrever

self.ser.write(b'READ_VOLTAGE\n')

self.ser.flush()

line = self.ser.readline().decode('utf-8', 'ignore').strip()

if not line:

continue

### 4.4  [🟡 Média]  Método isOpen() deprecado

Arquivo: reometer_controller.py · linhas 89, 108, 141

O método isOpen() foi removido no pyserial ≥ 3.x. Substituir pela propriedade is_open (sem parênteses) nas três ocorrências.

if self.ser.isOpen():   # ← deprecated/removido

if self.ser.is_open:    # ← correto

### 4.5  [🟡 Média]  Exceção silenciosa no ajuste de modelos

Arquivo: reologia_fitting.py · linhas 55-58

O bloco except Exception: pass descarta qualquer falha de ajuste sem registro. Substituir por logging.warning para facilitar diagnóstico:

import logging

except Exception as e:

logging.warning(f'Falha ao ajustar {nome_modelo}: {e}')

### 4.6  [🟡 Média]  Nome de variável enganoso na correção de Bagley

Arquivo: reologia_corrections.py · linha 94

A variável L_R_target_list armazena razões L/D (comprimento/diâmetro), não L/R como o nome indica. Renomear para L_D_target_list. O cálculo em si está correto — trata-se apenas de nomenclatura enganosa.

### 4.7  [🟡 Média]  Conexão SQLite sem bloco finally

Arquivo: database_manager.py · init_db() e _migrate_db()

Se uma exceção ocorrer, a conexão fica aberta indefinidamente. Envolver em try/finally, como já feito nos outros métodos do mesmo arquivo:

def init_db(self) -> None:

self.connect()

try:

cursor = self.conn.cursor()

# ... CREATE TABLE ...

self.conn.commit()

finally:

self.close()

### 4.8  [🟢 Baixa]  CRLF no arquivo JSON

Arquivo: calibracao_reometro.json

Arquivo salvo com terminadores CRLF (Windows). Converter para LF puro ou adicionar ao .gitattributes:

*.json text eol=lf

### 4.9  [🟢 Baixa]  Sem versionamento das dependências

Arquivo: requirements.txt

Nenhuma das 9 dependências tem versão fixada. Gerar um requirements.txt versionado a partir do ambiente testado:

pip freeze > requirements.txt

### 4.10  [🟢 Baixa]  Backend Qt em utils_reologia.py

Arquivo: utils_reologia.py · setup_graficos()

A função tenta setar o backend matplotlib para QtAgg, mas a GUI usa FigureCanvasTkAgg (tkinter). Mover a função para o módulo legado ou remover — ela não é chamada pela GUI principal.

### 4.11  [🟢 Baixa]  Sensor Linha sem aviso de calibração pendente

Arquivo: reometer_controller.py

O sensor Linha inicia com slope=1,0 / intercept=0,0 (transformação identidade) sem nenhum aviso na GUI. Adicionar uma flag linha_calibrada e exibir alerta visual no painel de Coleta quando ela for False.

# Parte II — Verificação dos Cálculos e Modelos

## 5. Pipeline de Cálculo — Validação Completa

Cada etapa do pipeline principal (analise.py · _perform_statistical_analysis) foi verificada numericamente com valores analíticos conhecidos:

| Etapa | Operação | Fórmula | Status | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vazão volumétrica | Q = m / (ρ × t) → ×1e-6 para m³/s | ✅ Correto |  |
| 2 | Taxa de cisalhamento aparente | γ̇_app = 4Q / (πR³) | ✅ Correto |  |
| 3 | Conversão de pressão | P_Pa = p_pasta_bar × 1e5 | ✅ Correto | ver §6 |
| 4 | Tensão na parede | τ_w = (P_Pa × R) / (2L) | ✅ Correto |  |
| 5 | Estimativa de n' | slope de log(τ_w) vs log(γ̇_app) | ⚠️ Aprox. | ver §7 |
| 6 | Correção W-R | γ̇_true = γ̇_app × (3n'+1)/(4n') | ✅ Correto |  |
| 7 | Viscosidade real | η = τ_w / γ̇_true | ✅ Correto |  |
| 8 | Agrupamento estatístico | bins log₁₀(γ̇_true) arredondado 1 decimal | ✅ Adequado | ±11,5% |
| 9 | Ajuste de modelos (OLS) | curve_fit nas médias agrupadas | ✅ Correto |  |
| 10 | Seleção do melhor modelo | maximiza R² | ⚠️ R² simples | ver §10 |

## 6. Qual Pressão Usar para τ_w?

O código calcula delta_p = p_linha − p_pasta mas usa p_pasta no cálculo de τ_w. Isso é fisicamente correto, confirmado pelo firmware do Arduino:

| Sensor | Nome no código | Posição física (firmware) |
| --- | --- | --- |
| Sensor 1 (A0) | p_linha_bar | Transdutor do Barril — pressão pneumática do pistão |
| Sensor 2 (A1) | p_pasta_bar | Transdutor da Entrada do Capilar (Membrana Aflorante) — P na entrada do capilar |

O Sensor 2 mede diretamente a pressão na entrada do capilar. Com saída à pressão atmosférica (P_gauge = 0): ΔP_capilar = p_pasta. Portanto τ_w = (p_pasta × R)/(2L) está correto.

O delta_p = p_linha − p_pasta representa perdas mecânicas na câmara/barril (atrito, inércia). É calculado e armazenado no analysis_data, mas não exibido nos relatórios — ver Melhoria M10 na Parte III.

## 7. Modelos Reológicos — Verificação

Todas as cinco funções foram verificadas com valores analíticos exatos:

| Modelo | Fórmula | Verificação numérica | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Newtoniano | τ = η·γ̇ | η=5, γ̇=[1,10,100] → τ=[5,50,500] | ✅ |
| Lei da Potência | τ = K·γ̇ⁿ | K=10, n=0,5, γ̇=100 → τ=100 | ✅ |
| Bingham | τ = τ₀ + ηₚ·γ̇ | τ₀=50, ηₚ=2, γ̇=100 → τ=250 | ✅ |
| Herschel-Bulkley | τ = τ₀ + K·γ̇ⁿ | τ₀=20, K=5, n=0,6, γ̇=100 → τ≈99 | ✅ |
| Casson | √τ = √τ₀ + √ηc·√γ̇ | τ₀=4, ηc=1, γ̇=9 → τ=25 | ✅ |

## 8. Weissenberg-Rabinowitsch — Aproximação Global

O código estima um único n' global por regressão linear log-log em toda a curva. Para fluidos viscoplásticos (Bingham, HB) — que são o caso principal das pastas cerâmicas — n' varia com γ̇, e o fator único introduz erros nas extremidades:

| γ̇_app (s⁻¹) | γ̇_true (n' global) | γ̇_true (n' local) | Erro relativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 82,5 | 97,2 | 15,2% |
| 100 | 164,9 | 187,1 | 11,9% |
| 200 | 329,9 | 350,4 | 5,9% |
| 500 | 824,7 | 818,5 | 0,8% (mínimo) |
| 1000 | 1649,3 | 1573,5 | 4,8% |
| 2000 | 3298,7 | 3052,0 | 8,1% |

Fluido de referência: τ = 50 + 10·γ̇⁰·⁴ (HB). Na região central da curva o erro é desprezível. Nas extremidades, até 15%.

Solução completa: ver Melhoria M3 na Parte III.

## 9. Bagley e Mooney — Verificação

Bagley — P = 2·τ_w·(L/D) + ΔP_entrada. Regressão P vs L/D: τ_w = slope/2. Verificado numericamente (τ_w = 1000 Pa → slope recuperado = 2000). ✅

Mooney — γ̇_app = γ̇_true + 4·V_slip/R. Regressão γ̇_app vs 1/R: γ̇_true = intercept. Verificado numericamente (γ̇_true = 500 s⁻¹ recuperado exatamente). ✅

Pré-processamento Mooney: τ_w = P·R/(2L) — mesma fórmula do pipeline principal. ✅

## 10. R² como Critério de Seleção de Modelo

O R² simples favorece artificialmente modelos com mais parâmetros. O HB (3 params) sempre terá R² ≥ Bingham (2) mesmo quando o τ₀ adicional não é significativo. Para n_pontos = 10:

| Modelo | Nº params | R² | R² ajustado | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lei da Potência | 2 | 0,9800 | 0,9743 |  |
| Herschel-Bulkley | 3 | 0,9850 | 0,9775 | HB ganha em R² mas margem é pequena |
| Com 4-6 pontos (típico) | — | — | — | Diferença pode inverter seleção |

Solução: implementar AIC/BIC como critério complementar — ver Melhoria M6 na Parte III.

# Parte III — Melhorias de Precisão Analítica

## 11. Índice de Melhorias

| # | ID | Melhoria | Impacto quantificado | Prioridade | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 | Medir D real do capilar (paquímetro) | Incerteza γ̇: 20% → <2% (D=1,5mm) | 🔴 Alta | Hw (0h código) |
| 2 | M2 | Detecção automática de regime estacionário | Erro em P por transiente: ~8% → <0,5% | 🔴 Alta | ~4h código |
| 3 | M3 | Weissenberg-Rabinowitsch n' local | Erro W-R nas extremidades: 15% → <2% | 🟡 Média-Alta | ~2h código |
| 4 | M4 | Guard para n' fora dos limites físicos | Previne gd_true negativo ou infinito | 🟡 Média | ~0,5h código |
| 5 | M5 | Propagação de incerteza e barras de erro | Rigor metrológico; essencial p/ publicação | 🟡 Média | ~4h código |
| 6 | M6 | AIC/BIC para seleção de modelo | Evita overfitting de HB em dados mais simples | 🟡 Média | ~1h código |
| 7 | M7 | IC dos parâmetros (pcov + bootstrap) | Quantifica incerteza de K, n, τ₀ | 🟡 Média | ~3h código |
| 8 | M8 | WLS no ajuste dos modelos | Melhora K, n em dados heteroscedásticos | 🟡 Média | ~1h código |
| 9 | M9 | Módulo de validação por fluido de referência | Calibração end-to-end do sistema | 🟡 Média | ~6h código |
| 10 | M10 | Expor delta_p nos relatórios | Dado diagnóstico da eficiência mecânica | 🟢 Baixa | ~0,5h código |
| 11 | M11 | Mínimo 3 capilares para Bagley/Mooney | Garante 1 GL residual na regressão | 🟢 Baixa | ~0,5h código |
| 12 | M12 | Aviso quando bins < 4 para o fitting | Alerta de sub-determinação do ajuste HB | 🟢 Baixa | ~0,5h código |
| 13 | M13 | Melhorar guess_hb (estimativa inicial HB) | Reduz risco de convergir para mín. local | 🟢 Baixa | ~1h código |

## 12. Melhorias de Alta Prioridade

### M1 — Medir o Diâmetro Real do Capilar

Impacto: a taxa de cisalhamento é proporcional a 1/R³. A incerteza em D é amplificada por 3 em γ̇:

u(γ̇)/γ̇  ≈  3 × u(R)/R

| D nominal | Tol. ±0,05mm / R | Incerteza em γ̇ (D nominal) | Incerteza em γ̇ (D medido ±0,005mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 mm | 10,0% | 30,0% | < 3,0% |
| 1,5 mm | 6,7% | 20,0% | < 2,0% |
| 2,0 mm | 5,0% | 15,0% | < 1,5% |
| 3,0 mm | 3,3% | 10,0% | < 1,0% |

Ação: instruir no README e na tela de Coleta que o usuário deve medir D com paquímetro digital antes de cada conjunto de ensaios. O campo D(mm) já existe na GUI — basta usar o valor medido em vez do nominal da impressão. Custo de implementação: zero linhas de código.

### M2 — Detecção Automática de Regime Estacionário

Problema: a coleta atual calcula a média simples de toda a série temporal entre INICIAR e PARAR, incluindo o transiente de extrusão inicial (a pasta leva alguns segundos para estabilizar). Em simulações, o transiente causa erro de ~8% na pressão média.

Solução: ao parar, analisar a série e selecionar automaticamente a janela de menor coeficiente de variação (CV = std/mean):

def detectar_regime_estacionario(pressoes, fs=10, janela_s=3.0):

n_janela = int(janela_s * fs)

melhor_cv, melhor_inicio = np.inf, 0

for i in range(len(pressoes) - n_janela):

w = pressoes[i:i + n_janela]

cv = np.std(w) / np.mean(w) if np.mean(w) > 0 else np.inf

if cv < melhor_cv:

melhor_cv, melhor_inicio = cv, i

return melhor_inicio, melhor_cv

# Em save_point():

idx_start, cv = detectar_regime_estacionario(self.p2_data)

p2_estavel = self.p2_data[idx_start:]

p2_avg = np.mean(p2_estavel)

UX: destacar graficamente a janela selecionada (região colorida no gráfico de coleta). Permitir que o usuário ajuste manualmente a janela antes de confirmar o ponto.

Impacto verificado: P média com transiente: 5,406 bar (erro 8,1%). Com detecção automática: 5,007 bar (erro 0,1%).

## 13. Melhorias de Média Prioridade

### M3 — Weissenberg-Rabinowitsch com n' Local

Problema: n' global subestima o fator W-R nas extremidades da curva (erro até 15% para fluidos HB — ver §8).

Implementação:

def weissenberg_rabinowitsch_local(gd_app_mean, tau_mean):

if len(gd_app_mean) < 3:  # fallback global

slope, *_ = linregress(np.log(gd_app_mean), np.log(tau_mean))

n_g = float(np.clip(slope, 0.05, 3.0))

return gd_app_mean * (3*n_g+1)/(4*n_g), n_g, None

n_local = np.gradient(np.log(tau_mean), np.log(gd_app_mean))

n_local = np.clip(n_local, 0.05, 3.0)

gd_true = gd_app_mean * (3*n_local+1)/(4*n_local)

n_global, *_ = linregress(np.log(gd_app_mean), np.log(tau_mean))

return gd_true, float(n_global), n_local  # n_global para relatório

Benefício extra: n'(γ̇) pode ser exibido como tabela no relatório, revelando regiões de transição comportamental do fluido.

### M4 — Guard para n' fora dos Limites Físicos

Problema: o try/except atual só captura exceções explícitas. Um n' válido matematicamente mas fisicamente absurdo (< 0,05 ou > 3,0) não é bloqueado e causa correção W-R com fator explosivo:

# n'=0,01 → fator = 25,75 → gd_true ≈ 26 × gd_app

# n'=-0,1  → fator negativo → gd_true < 0

# Guard sugerido — inserir após calcular slope:

MIN_N, MAX_N = 0.05, 3.0

if not (MIN_N <= n_prime <= MAX_N):

logging.warning(f'n_prime={n_prime:.4f} fora de [{MIN_N},{MAX_N}]. Usando n=1,0.')

n_prime = 1.0

gd_true_arr = gd_app_arr  # fator 1 = sem correção

### M5 — Propagação de Incerteza e Barras de Erro

O sistema mede quatro grandezas primárias com incertezas que se propagam para τ_w e γ̇. Análise para valores típicos (D=1,5mm, L=43mm, P=5bar, m=5g, t=10s):

| Grandeza | Fonte dominante | Incerteza (D nominal FDM) | Incerteza (D medido) |
| --- | --- | --- | --- |
| τ_w (Pa) | Tolerância de R (91% da variância) | ±7,0% | ±0,7% |
| γ̇_app (s⁻¹) | Tolerância de R (entra como R³) | ±20,0% | <2,0% |
| γ̇_app (s⁻¹) | Tempo de extrusão t < 10s | ±2–4% adicional | ±2–4% adicional |

Implementação — fórmulas de propagação quadrática:

# tau_w = P*R / (2*L)

u_tau = tau_w * np.sqrt((u_P/P)**2 + (u_R/R)**2 + (u_L/L)**2)

# gamma_dot = 4*m / (pi*R^3*rho*t)

u_gd = gd * np.sqrt((u_m/m)**2 + (u_rho/rho)**2 + (u_t/t)**2 + (3*u_R/R)**2)

# Valores padrão razoáveis (configuráveis pelo usuário):

# u_P   = 0,02 × P_fundo_escala  (sensor classe C)

# u_R   = 0,005 mm (paquímetro) | 0,05 mm (FDM nominal)

# u_L   = 0,05 mm

# u_m   = 0,01 g

# u_rho = 1% do valor

# u_t   = 0,2 s (manual) | 0,05 s (trigger automático)

### M6 — AIC/BIC para Seleção do Melhor Modelo

Problema: R² favorece HB (3 params) vs PL (2 params) mesmo quando τ₀ é desnecessário.

def calc_aic_bic(n_pts, n_params, y_true, y_pred):

sse = np.sum((y_true - y_pred)**2)

aic = n_pts * np.log(sse / n_pts) + 2 * n_params

bic = n_pts * np.log(sse / n_pts) + n_params * np.log(n_pts)

return aic, bic

# Menor AIC/BIC = melhor modelo

# ΔAIC > 2: evidência moderada; ΔAIC > 10: evidência forte

Recomendação: usar AIC como critério de seleção automática (substituindo R²) e exibir AIC, BIC e R² ajustado na tabela de modelos dos relatórios.

### M7 — Intervalo de Confiança dos Parâmetros

curve_fit retorna pcov (covariância), que atualmente não é utilizada. Para modelos não-lineares com poucos pontos, complementar com bootstrap paramétrico:

# Método 1 — pcov (rápido, assume gaussianidade local)

popt, pcov = curve_fit(func, gd, tau, ...)

perr = np.sqrt(np.diag(pcov))       # desvio-padrão dos parâmetros

ic95 = 1.96 * perr                  # IC 95%

# Método 2 — bootstrap (mais robusto para n < 10 pontos)

boot_params = []

for _ in range(500):

tau_b = tau_mean + np.random.normal(0, tau_std)

tau_b = np.maximum(tau_b, 1e-9)

try:

p, _ = curve_fit(func, gd, tau_b, p0=popt, maxfev=2000)

boot_params.append(p)

except: pass

ic_low  = np.percentile(boot_params, 2.5, axis=0)

ic_high = np.percentile(boot_params, 97.5, axis=0)

# Exibir: K = 28,5 ± 3,2  (IC 95%) | n = 0,41 ± 0,04

### M8 — WLS (Mínimos Quadrados Ponderados) no Ajuste

Problema: o OLS atual trata todos os grupos como igualmente confiáveis. Grupos com alta dispersão (típico em altas taxas) recebem o mesmo peso que grupos precisos.

# Proteção: grupos com 1 repetição têm std=0 → usar 5% como mínimo

sigma_safe = np.where(tau_std < 1e-3, tau_mean * 0.05, tau_std)

popt, pcov = curve_fit(

func_modelo, fit_gd, fit_tau,

p0=p0, bounds=bounds,

sigma=sigma_safe,

absolute_sigma=True,

maxfev=10000

)

### M9 — Módulo de Validação por Fluido de Referência

Objetivo: verificar a cadeia completa de medição (sensor → cálculo → modelo) com um fluido de viscosidade conhecida. Diferente da calibração do sensor, que só verifica P → bar.

Fluidos sugeridos: glicerina ≥ 99% (η tabelada a cada temperatura na literatura; custo baixo) ou óleo de silicone com certificado de viscosidade (mais caro, porém rastreável).

Fluxo proposto na GUI:

- Nova aba ou botão em 'Calibração': 'Verificação com Fluido Newtoniano'

- Campos: viscosidade de referência (Pa·s), temperatura do ensaio (°C)

- O software executa o pipeline normal e compara: η_medido vs η_referência

- Saída: erro relativo (%), aviso se > 5%, sugestão de recalibrar D ou sensor

## 14. Melhorias de Baixa Prioridade

### M10 — Expor delta_p nos Relatórios

delta_p = p_linha − p_pasta é calculado e armazenado mas nunca exibido. Tem valor diagnóstico: delta_p crescente indica entupimento progressivo ou desgaste mecânico. Adicionar como coluna na tabela de dados brutos do relatório PDF.

### M11 — Validação de Mínimo 3 Capilares para Bagley/Mooney

Com apenas 2 capilares, R² = 1,0 por construção (2 pontos determinam uma reta exatamente). Adicionar validação antes de executar:

if len(capilares) < 3:

messagebox.showwarning('Aviso',

'Apenas 2 capilares selecionados. Recomenda-se mínimo 3 para validade estatística.')

### M12 — Aviso quando Número de Bins < 4

Com menos de 4 grupos após o agrupamento por log₁₀(γ̇), o ajuste de HB e Casson (3 parâmetros) fica sub-determinado. Adicionar aviso textual no painel de resultados.

### M13 — Melhorar Estimativa Inicial do Modelo HB

Problema: guess_hb retorna [min(τ)*0,5, 1,0, 0,5] — estimativa genérica que pode convergir para mínimo local.

def guess_hb(gd, tau):

tau0_guess = max(0, np.min(tau) * 0.5)

tau_red = np.maximum(tau - tau0_guess, 1e-9)

try:

s, i, *_ = linregress(np.log(gd), np.log(tau_red))

return [tau0_guess, np.exp(i), s]

except:

return [tau0_guess, 1.0, 0.5]

# Parte IV — Plano de Implementação

## 15. Visão Geral do Roadmap

| Fase | Prazo sugerido | Items | Esforço total | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Imediato (0h código) | M1: medir D real dos capilares | 0h código | Eliminar a maior fonte de incerteza sem código |
| Fase 1 | 1–2 dias | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 | ~2h | Corrigir bugs críticos e médios de código |
| Fase 2 | 1 semana | M2, M3, M4, C8, C9 | ~6h | Qualidade do sinal + W-R local + código legível |
| Fase 3 | 2–3 semanas | M5, M6, M7 | ~8h | Rigor metrológico completo; pronto para publicação |
| Fase 4 | 1 mês | M8, M9, C10, C11 | ~8h | WLS + validação end-to-end + limpeza final |
| Fase 5 | Contínuo | M10–M13 | ~3h | Polimento, recursos diagnósticos e avisos |

## 16. Fase 0 — Imediato

M1 · Medir D real dos capilares — sem código

- Medir D interno com paquímetro digital (precisão ±0,01mm) de cada capilar antes de qualquer ensaio

- Anotar o valor medido na etiqueta do capilar ou em planilha de rastreio

- Inserir o valor medido no campo D(mm) da tela de Coleta (já existe)

- Atualizar README com instrução explícita sobre esta etapa

- Opcional: adicionar nota informativa na tela de Coleta: 'Use sempre o diâmetro medido, não o nominal da impressão'

## 17. Fase 1 — Correções de Código (1–2 dias, ~2h)

Correções de bugs e problemas técnicos identificados na revisão de código. Podem ser feitas em sequência num único commit.

| ID | Arquivo | Ação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | modelos_reologicos.py | Unificar chaves: 'Lei de Potencia' → 'Lei da Potência' em MODELS, PARAM_NAMES_MAP e reologia_fitting.py | pytest test_models.py passa; test_calculos.py passa |
| C2 | modelos_reologicos.py | Mover import linregress para o topo do arquivo | flake8 sem warning E402 |
| C3 | reometer_controller.py | Remover guarda in_waiting do _read_loop; sempre chamar readline() após write() | Mock test passa; leitura continua com frequência esperada |
| C4 | reometer_controller.py | Substituir isOpen() por is_open nas 3 ocorrências | grep isOpen retorna 0 resultados |
| C5 | reologia_fitting.py | Substituir except pass por logging.warning com nome do modelo e mensagem de erro | Log registra falha ao usar dados inválidos |
| C6 | reologia_corrections.py | Renomear L_R_target_list para L_D_target_list | grep L_R_target_list retorna 0 resultados |
| C7 | database_manager.py | Envolver init_db() e _migrate_db() em try/finally | test_database.py passa; sem conexão aberta após exceção simulada |

## 18. Fase 2 — Qualidade do Sinal e W-R Local (1 semana, ~6h)

| ID | Módulo | Ação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| M2 | gui/frames/coleta.py | Implementar detectar_regime_estacionario(); destacar janela no gráfico; usar P_estavel no save_point() | Ensaio simulado com transiente: P_salva difere < 1% da P estacionária real |
| M3 | gui/frames/analise.py | Substituir linregress global por weissenberg_rabinowitsch_local(); exibir n' global no relatório | Para dados HB sintéticos: erro max no gd_true < 3% |
| M4 | gui/frames/analise.py | Adicionar guard MIN_N=0.05 / MAX_N=3.0 com logging.warning e fallback n=1.0 | n'=-0,1 → gd_true = gd_app sem explosão de fator |
| C8 | calibracao_reometro.json | Converter CRLF → LF; adicionar *.json text eol=lf ao .gitattributes | file calibracao_reometro.json retorna 'with no line terminators' para CRLF |
| C9 | requirements.txt | Executar pip freeze > requirements.txt no ambiente de desenvolvimento atual | pip install -r requirements.txt em ambiente limpo conclui sem erro |

## 19. Fase 3 — Rigor Metrológico (2–3 semanas, ~8h)

| ID | Módulo | Ação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| M5 | analise.py + coleta.py | Implementar propagação de incerteza u_tau e u_gd; adicionar painel 'Incertezas' em Calibração; exibir barras de erro nos gráficos | Barras de erro visíveis nos gráficos; u_tau e u_gd exportados no CSV de resultados |
| M6 | reologia_fitting.py + analise.py | Implementar calc_aic_bic(); usar AIC como critério de seleção; exibir AIC, BIC e R² ajustado na tabela de modelos | Para dados PL puros: PL selecionado mesmo quando HB tem R² ligeiramente maior |
| M7 | reologia_fitting.py | Implementar IC dos parâmetros via pcov (rápido) com bootstrap opcional; exibir K ± err, n ± err, τ₀ ± err no relatório | Bootstrap com dados sintéticos recupera IC 95% contendo o valor verdadeiro em ≥95% das amostras |

## 20. Fase 4 — WLS e Validação End-to-End (1 mês, ~8h)

| ID | Módulo | Ação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| M8 | reologia_fitting.py | Substituir OLS por WLS passando sigma_safe ao curve_fit | Para dados com dispersão heteroscedástica sintética: K e n recuperados com erro < 5% |
| M9 | gui/frames/calibracao.py | Criar aba 'Verificação com Fluido Newtoniano': campos η_ref e T, executa pipeline e exibe η_medido, erro relativo, semáforo verde/amarelo/vermelho | Glicerina 99% a 25°C medida pelo sistema: η dentro de ±10% do valor tabelado |
| C10 | utils_reologia.py | Remover chamada a setup_graficos() ou mover para legacy/ | Testes passam; sem warning de backend matplotlib na inicialização da GUI |
| C11 | reometer_controller.py | Adicionar flag linha_calibrada; exibir alerta visual em ColetaFrame quando False | Ao iniciar sem calibrar sensor Linha: banner amarelo aparece no painel de Coleta |

## 21. Fase 5 — Polimento (contínuo, ~3h)

| ID | Módulo | Ação | Critério de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| M10 | reologia_report_pdf.py | Adicionar coluna delta_p (bar) na tabela de dados brutos do relatório PDF | PDF gerado contém coluna delta_p com valores numéricos |
| M11 | gui/frames/correcoes.py | Validar número de capilares antes de executar Bagley/Mooney; exibir messagebox.showwarning se < 3 | Com 2 capilares: aviso exibido antes de prosseguir (não bloquear, apenas avisar) |
| M12 | gui/frames/analise.py | Exibir aviso no painel de resultados quando número de bins agrupados < 4 | Com 3 pontos e modelo HB: aviso 'Ajuste de 3 parâmetros com 3 grupos pode ser instável' aparece no texto de resultado |
| M13 | modelos_reologicos.py | Substituir guess_hb() pela versão baseada em guess_bingham + guess_power_law sobre τ reduzido | Para dados HB com τ₀ alto (100+ Pa): curve_fit converge para parâmetros corretos |

## 22. Checklist de Validação Final

Antes de declarar o sistema pronto para uso em publicação científica, verificar:

|  | Item | Como verificar | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Todos os testes unitários passam após as mudanças | pytest -v (zero falhas) | Fase 1 |
| ☐ | D real dos capilares medido e documentado | Planilha de rastreio com data, capilar, D_medido | Fase 0 |
| ☐ | Ensaio com glicerina: erro ≤ 10% vs valor tabelado | Relatório de verificação M9 | Fase 4 |
| ☐ | Barras de erro exibidas em todos os gráficos de τ_w e γ̇ | Inspeção visual do relatório PDF | Fase 3 |
| ☐ | IC 95% dos parâmetros exibido no relatório (K ± err, n ± err) | Inspeção do relatório PDF | Fase 3 |
| ☐ | Critério AIC/BIC ativo na seleção do melhor modelo | Testar com dados PL: modelo PL selecionado | Fase 3 |
| ☐ | Detecção de regime estacionário ativa e visível na coleta | Ensaio com rampa de pressão manual | Fase 2 |
| ☐ | n' local (W-R) calculado com derivada numérica | Verificar com dados HB sintéticos | Fase 2 |
| ☐ | requirements.txt com versões fixadas | pip install -r em ambiente limpo | Fase 2 |

# Parte V — Módulo de Visualização: reologia_plot_style.py

## 23. Motivação e Estrutura

Os gráficos gerados durante as análises deste relatório (análise de dados do MCR102, curvas de ajuste, comparativos entre ensaios) foram produzidos com um conjunto coeso de configurações matplotlib que resultou em visualizações de alta qualidade. Este módulo formaliza essas configurações como um arquivo reologia_plot_style.py reutilizável, pronto para ser integrado diretamente ao app do reômetro capilar (customtkinter + FigureCanvasTkAgg).

O módulo está organizado em seis seções:

- Seção 1 — Paleta de cores e dicionário STYLE centralizado

- Seção 2 — apply_dark_style(): tema escuro via rcParams (uma chamada na inicialização do app)

- Seção 3 — Helpers de criação de figura: make_figure(), make_subplots(), make_gridspec_figure()

- Seção 4 — Funções de plotagem prontas: plot_flow_curve(), plot_viscosity(), plot_nprime(), plot_bagley(), plot_mooney(), plot_overlay(), add_model_annotation()

- Seção 5 — Integração com customtkinter: embed_figure(), update_canvas()

- Seção 6 — Demo executável (python reologia_plot_style.py)

## 24. Paleta de Cores e Tema Escuro

Todas as cores são definidas em um único lugar. Para alterar o tema visual do app inteiro basta editar as seis constantes de fundo/texto:

| Constante | Valor hex | Uso |
| --- | --- | --- |
| BG_DARK | #1e1e2e | Fundo da figura — deve combinar com a cor do CTkFrame pai |
| BG_AXES | #2a2a3e | Fundo do painel de plot (área dos eixos) |
| FG_TEXT | #cdd6f4 | Cor de todo o texto: rótulos, títulos, ticks, legenda |
| FG_GRID | #45475a | Cor das linhas de grade (major e minor) |
| FG_SPINE | #585b70 | Bordas dos eixos (spines) e borda da legenda |
| FG_TICK | #cdd6f4 | Cor das marcações (tick marks) dos eixos |

A paleta de dados foi calibrada para máximo contraste sobre fundo escuro:

| Chave PALETTE | Cor hex | Uso principal | Elemento visual |
| --- | --- | --- | --- |
| "data" | #89b4fa | Azul suave | Pontos experimentais principais (scatter) |
| "fit" | #f38ba8 | Rosa/vermelho | Curva do melhor modelo (linha sólida lw=2.4) |
| "alt1" | #a6e3a1 | Verde | Modelo alternativo 1 (linha tracejada --) |
| "alt2" | #fab387 | Laranja | Modelo alternativo 2 (linha traço-ponto -.) |
| "alt3" | #cba6f7 | Lilás | Modelo alternativo 3 (linha pontilhada :) |
| "ref" | #f9e2af | Amarelo claro | Dado de referência externo (MCR102, marker D) |
| "warning" | #f38ba8 | Vermelho | Pontos descartados / alertas (marker x) |
| "neutral" | #6c7086 | Cinza | Pontos fora da faixa de interesse (alpha 0.45) |
| "region" | #a6e3a1 | Verde | Regiões sombreadas axvspan (alpha 0.08) |

## 25. Configurações rcParams — apply_dark_style()

Chamar uma única vez na inicialização do app, antes de criar qualquer figura. Todas as figuras criadas depois herdarão automaticamente o tema.

# Em gui_main.py ou app.py — topo do arquivo, antes do mainloop:

import reologia_plot_style as rps

rps.apply_dark_style()       # aplica tema escuro a todo o matplotlib

# Internamente, define entre outros:

plt.rcParams["figure.facecolor"]   = "#1e1e2e"   # fundo da figura

plt.rcParams["axes.facecolor"]     = "#2a2a3e"   # fundo dos eixos

plt.rcParams["text.color"]         = "#cdd6f4"   # todo o texto

plt.rcParams["axes.grid"]          = True

plt.rcParams["axes.grid.which"]    = "both"      # grade major + minor

plt.rcParams["grid.linestyle"]     = "--"

plt.rcParams["grid.linewidth"]     = 0.5

plt.rcParams["xtick.direction"]    = "out"

plt.rcParams["xtick.major.size"]   = 4.5

plt.rcParams["xtick.minor.size"]   = 2.5

plt.rcParams["lines.linewidth"]    = 1.8

plt.rcParams["legend.framealpha"]  = 0.85

## 26. Criação de Figuras

### 26.1  Figura simples — make_figure()

Para painéis com um único gráfico (ex.: painel de Coleta mostrando pressão em tempo real, painel de Calibração):

from reologia_plot_style import make_figure, plot_flow_curve

fig, ax = make_figure(figsize=(9, 6), dpi=110)

plot_flow_curve(ax, gd_data, tau_data, ...)

# Embed no frame customtkinter:

from reologia_plot_style import embed_figure, update_canvas

canvas = embed_figure(fig, self.graph_frame)

canvas.get_tk_widget().pack(fill='both', expand=True)

### 26.2  Subplots — make_subplots()

Para dois gráficos lado a lado (ex.: log-log + linear da mesma curva, ou curva + viscosidade):

fig, axes = make_subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=(15, 6))

ax_log, ax_lin = axes

# ax_log: curva em escala log-log

plot_flow_curve(ax_log, gd, tau, log_log=True, title='Escala log-log')

# ax_lin: mesma curva em escala linear

plot_flow_curve(ax_lin, gd, tau, log_log=False, title='Escala linear')

fig.tight_layout(pad=1.5)

update_canvas(canvas, fig)

### 26.3  GridSpec 2×3 — make_gridspec_figure()

Para o painel de Análise completo, com 5 subplots em layout fixo:

fig, axes = make_gridspec_figure(figsize=(16, 10))

# axes é um dict com chaves:

#   'flow'      → [0,0:2]  curva de fluxo (ocupa 2 colunas)

#   'visc'      → [0,2]    viscosidade η vs γ̇

#   'nprime'    → [1,0]    determinação de n'

#   'residuals' → [1,1]    resíduos do ajuste

#   'params'    → [1,2]    painel de texto / tabela de parâmetros

plot_flow_curve(axes['flow'], gd, tau, ...)

plot_viscosity(axes['visc'], gd, tau/gd, ...)

plot_nprime(axes['nprime'], gd_app, tau, n_prime_global=n_prime)

## 27. Funções de Plotagem

### 27.1  plot_flow_curve() — Curva de Fluxo Principal

Função central do módulo. Aceita todos os elementos visuais de uma curva de fluxo profissional:

plot_flow_curve(

ax,

gd        = gd_data,       # array taxa de cisalhamento

tau       = tau_data,       # array tensão na parede

tau_std   = tau_std,        # desvio-padrão por ponto → barras de erro

gd_fit    = gd_smooth,      # array γ̇ para curva suave (np.geomspace)

tau_fit_best = tau_hb,      # melhor modelo (linha vermelha sólida lw=2.4)

label_best   = 'Herschel-Bulkley  R²=0.9912  ★',

extra_fits = [              # modelos alternativos (linhas tracejadas)

(gd_smooth, tau_pl,  'Lei da Potência',  'alt1'),

(gd_smooth, tau_bi,  'Bingham',          'alt2'),

(gd_smooth, tau_cs,  'Casson',           'alt3'),

],

gd_ref    = gd_mcr102,      # dados do MCR102 (marker D amarelo)

tau_ref   = tau_mcr102,

label_ref = 'MCR102 — Referência',

band_range = (50, 2000),    # sombreia faixa de operação do capilar

log_log   = True,           # False para escala linear

title     = 'Curva de Fluxo — Caulim 40%',

)

Parâmetros obrigatórios: somente ax, gd e tau. Todos os demais são opcionais — a função funciona corretamente mesmo com apenas os dados brutos.

### 27.2  plot_viscosity() — Viscosidade η vs γ̇

eta = tau / gd                  # Pa·s

plot_viscosity(

ax,

gd        = gd_data,

eta       = eta,

eta_std   = tau_std / gd,   # propagação de incerteza para η

gd_ref    = gd_mcr102,

eta_ref   = tau_mcr102 / gd_mcr102,

band_range = (50, 2000),

title     = 'Viscosidade Aparente η = τ/γ̇',

)

### 27.3  plot_nprime() — Determinação de n'

# Plota ln(τ) vs ln(γ̇_app) com reta de regressão

plot_nprime(

ax,

gd_app          = gd_app_arr,

tau             = tau_arr,

n_prime_global  = True,     # desenha a reta de regressão global

)

### 27.4  plot_bagley() e plot_mooney() — Correções

# Bagley: P vs L/D

plot_bagley(

ax,

L_over_D_list   = [10, 20, 30],   # razões L/D dos capilares

P_list          = [1.2e5, 2.1e5, 3.0e5],  # pressões interpoladas (Pa)

slope           = resultado_regressao.slope,

intercept       = resultado_regressao.intercept,

target_gamma_label = '500',        # γ̇ da linha plotada

)

# Mooney: γ̇_app vs 1/R

plot_mooney(

ax,

inv_R_list      = [1/R for R in raios],

gd_app_list     = gd_app_valores,

slope           = resultado.slope,

intercept       = resultado.intercept,

)

### 27.5  plot_overlay() — Comparativo entre Amostras

# Sobreposição de N curvas numa única figura

datasets = [

{'gd': gd_A, 'tau': tau_A, 'label': 'Amostra A — 35% sólidos'},

{'gd': gd_B, 'tau': tau_B, 'label': 'Amostra B — 40% sólidos',

'gd_fit': gd_smooth, 'tau_fit': tau_B_fit},

{'gd': gd_C, 'tau': tau_C, 'label': 'Amostra C — 45% sólidos',

'color': '#ff6b6b'},       # cor personalizada (opcional)

]

plot_overlay(ax, datasets, band_range=(50, 2000),

title='Comparativo de Concentrações')

### 27.6  add_model_annotation() — Caixa de Parâmetros

Adiciona uma caixa de texto estilizada dentro do gráfico com os parâmetros do melhor modelo:

add_model_annotation(ax, {

'Modelo' : 'Herschel-Bulkley',

'τ₀'     : f'{tau0:.2f} Pa',

'K'      : f'{K:.4f} Pa·sⁿ',

'n'      : f'{n:.4f}',

'R²'     : f'{r2:.4f}',

'AIC'    : f'{aic:.1f}',

}, position='lower right')   # ou 'upper left', 'upper right', 'lower left'

## 28. Integração com o App customtkinter

O ciclo de vida correto de um gráfico embedded no app é o seguinte:

| Etapa | Quando | Como |
| --- | --- | --- |
| 1 — Init | Na inicialização do app (uma vez) | rps.apply_dark_style() antes do mainloop |
| 2 — Criar | Ao abrir o painel pela primeira vez | fig, ax = make_figure(); canvas = embed_figure(fig, frame) |
| 3 — Plotar | Ao receber dados novos | plot_flow_curve(ax, gd, tau, ...) |
| 4 — Atualizar | Ao mudar parâmetros / modelo | ax.clear(); _style_axes(ax); plot_flow_curve(ax, ...); update_canvas(canvas, fig) |
| 5 — Redimensionar | Ao redimensionar a janela | fig.tight_layout(pad=1.5); canvas.draw_idle() |
| 6 — Exportar | Ao clicar em 'Salvar gráfico' | fig.savefig(path, dpi=200, bbox_inches='tight') |

Exemplo completo de um painel de análise no app:

import customtkinter as ctk

import reologia_plot_style as rps

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

class AnaliseFrame(ctk.CTkFrame):

def __init__(self, master):

super().__init__(master)

rps.apply_dark_style()          # tema escuro — chamar 1x na app inteira

# Criar figura com 2 subplots

self.fig, self.axes = rps.make_subplots(ncols=2, figsize=(13, 5))

self.canvas = rps.embed_figure(self.fig, self)

self.canvas.get_tk_widget().pack(fill='both', expand=True)

def atualizar_graficos(self, gd, tau, tau_std, gd_fit, tau_melhor,

extra_fits, params):

ax_log, ax_eta = self.axes

# Limpar e re-estilizar eixos

ax_log.clear()

ax_eta.clear()

rps._style_axes(ax_log)

rps._style_axes(ax_eta)

# Curva de fluxo log-log

rps.plot_flow_curve(

ax_log, gd=gd, tau=tau, tau_std=tau_std,

gd_fit=gd_fit, tau_fit_best=tau_melhor,

label_best=f'Modelo: {params["nome"]}  R²={params["r2"]:.4f}  ★',

extra_fits=extra_fits,

band_range=(50, 2000),

)

rps.add_model_annotation(ax_log, params)

# Viscosidade

rps.plot_viscosity(ax_eta, gd=gd, eta=tau/gd, eta_std=tau_std/gd)

rps.update_canvas(self.canvas, self.fig)

## 29. Adicionando o Módulo ao Projeto

O arquivo reologia_plot_style.py deve ser colocado na raiz do projeto ao lado dos outros módulos:

Reometro-capilar-Transdutor_Pasta/

├── gui_main.py

├── reologia_plot_style.py     ← NOVO (substituir utils_reologia.py para gráficos)

├── reologia_fitting.py

├── reologia_corrections.py

├── reologia_plot.py           ← refatorar para usar rps.plot_flow_curve()

├── ...

# utils_reologia.py: remover setup_graficos() (issue C10)

# reologia_plot.py:  substituir código de plotagem pelas funções do módulo

Dependências adicionais necessárias (já presentes no projeto):

# requirements.txt — sem novas dependências:

# matplotlib  (já presente)

# numpy       (já presente)

# scipy       (já presente)

## 30. Detalhes das Configurações que Fazem a Diferença

A seguir, as configurações específicas que mais contribuem para a qualidade visual dos gráficos gerados durante este projeto:

| Configuração | Valor | Por que faz diferença |
| --- | --- | --- |
| edgecolors nos scatter | "#1e1e2e" (mesma cor do fundo) | Cria contorno sutil nos pontos, separando-os visualmente sem poluir o gráfico — especialmente importante quando pontos se sobrepõem |
| s=60 + zorder=7 | tamanho 60, camada 7 | Pontos visíveis sem mascarar a curva de ajuste (zorder 9) |
| axvspan alpha=0.08 | 8% de opacidade | Região operacional visível sem distrair — mais que 15% domina o gráfico |
| grid which='both' alpha=0.7/0.4 | major 0.70, minor 0.40 | Grade major guia a leitura; minor facilita interpolação visual sem poluir |
| LogLocator subs=2..9 | minor ticks em 2,3,4,...,9× | Em escala log, os minor ticks preenchem o espaço visual entre décadas corretamente |
| tight_layout(pad=1.5) | padding de 1.5 unidades | Evita corte de rótulos e títulos sem desperdiçar espaço — pad=1.0 costuma cortar, pad=2.0 desperdiça |
| legend labelspacing=0.35 | espaçamento 0.35 | Legendas compactas mas legíveis — padrão matplotlib (0.5) é espaçoso demais para gráficos pequenos |
| figsize=(9,6) dpi=110 | proporcão 3:2 a 110 dpi | Proporcão próxima do áureo para gráficos de fluxo; 110 dpi é suficiente para tela sem ser pesado |
| bbox_inches='tight' ao salvar | sem margem extra | Remove espaço vazio na exportação; essencial para inserir em relatórios PDF |

# Apêndice A — Código-Fonte: reologia_plot_style.py

Arquivo completo, pronto para copiar. Salvar como reologia_plot_style.py na raiz do projeto.

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

reologia_plot_style.py

======================

Módulo de estilo e funções de plotagem para o Reômetro Capilar.

"""

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.gridspec as gridspec

from matplotlib.ticker import LogLocator

# ── Cores base ─────────────────────────────────────────────────────────

BG_DARK  = "#1e1e2e"

BG_AXES  = "#2a2a3e"

FG_TEXT  = "#cdd6f4"

FG_GRID  = "#45475a"

FG_SPINE = "#585b70"

FG_TICK  = "#cdd6f4"

# ── Paleta de dados ────────────────────────────────────────────────────

PALETTE = {

"data"   : "#89b4fa",   # azul  — pontos experimentais

"fit"    : "#f38ba8",   # rosa  — melhor modelo

"alt1"   : "#a6e3a1",   # verde — modelo alternativo 1

"alt2"   : "#fab387",   # laranja — modelo alternativo 2

"alt3"   : "#cba6f7",   # lilás — modelo alternativo 3

"ref"    : "#f9e2af",   # amarelo — dado de referência externo

"warning": "#f38ba8",   # vermelho — pontos descartados

"neutral": "#6c7086",   # cinza — pontos fora da faixa

"region" : "#a6e3a1",   # verde — regiões sombreadas

}

# ── Dicionário STYLE ───────────────────────────────────────────────────

STYLE = {

"scatter": {

"data"     : dict(color=PALETTE["data"], s=60, zorder=7,

edgecolors=BG_DARK, linewidths=0.6),

"reference": dict(color=PALETTE["ref"], s=55, marker="D", zorder=6,

edgecolors=BG_DARK, linewidths=0.5, alpha=0.90),

"discarded": dict(color=PALETTE["warning"], s=50, marker="x",

zorder=4, alpha=0.50, linewidths=1.4),

"neutral"  : dict(color=PALETTE["neutral"], s=35, zorder=4, alpha=0.45),

},

"line": {

"best_fit": dict(color=PALETTE["fit"],  linewidth=2.4, linestyle="-",  zorder=9),

"alt1"    : dict(color=PALETTE["alt1"], linewidth=1.7, linestyle="--", zorder=8, alpha=0.85),

"alt2"    : dict(color=PALETTE["alt2"], linewidth=1.7, linestyle="-.", zorder=8, alpha=0.85),

"alt3"    : dict(color=PALETTE["alt3"], linewidth=1.5, linestyle=":",  zorder=8, alpha=0.80),

"reference":dict(color=PALETTE["ref"],  linewidth=1.8, linestyle="--", zorder=7, alpha=0.80),

},

"errorbar"       : dict(fmt="none", color=PALETTE["data"], alpha=0.55,

capsize=3.5, capthick=1.0, elinewidth=1.2, zorder=6),

"band"           : dict(color=PALETTE["region"], alpha=0.08, zorder=1),

"annotation_box" : dict(boxstyle="round,pad=0.4", facecolor="#313244",

edgecolor=FG_SPINE, alpha=0.90),

"annotation_text": dict(color=FG_TEXT, fontsize=8.5),

"grid_major"     : dict(color=FG_GRID, linestyle="--", linewidth=0.55, alpha=0.70),

"grid_minor"     : dict(color=FG_GRID, linestyle=":",  linewidth=0.35, alpha=0.40),

"legend"         : dict(fontsize=8.5, framealpha=0.85, facecolor="#313244",

edgecolor=FG_SPINE, labelcolor=FG_TEXT,

handlelength=1.8, borderpad=0.5, labelspacing=0.35),

"xlabel"  : dict(fontsize=11, color=FG_TEXT, labelpad=8),

"ylabel"  : dict(fontsize=11, color=FG_TEXT, labelpad=8),

"title"   : dict(fontsize=12, color=FG_TEXT, fontweight="bold", pad=10),

"suptitle": dict(fontsize=13, color=FG_TEXT, fontweight="bold"),

}

# ── apply_dark_style() ─────────────────────────────────────────────────

def apply_dark_style():

"""Chamar UMA VEZ na inicialização do app."""

plt.rcParams.update({

"figure.facecolor"   : BG_DARK,

"axes.facecolor"     : BG_AXES,

"savefig.facecolor"  : BG_DARK,

"text.color"         : FG_TEXT,

"axes.labelcolor"    : FG_TEXT,

"xtick.color"        : FG_TICK,

"ytick.color"        : FG_TICK,

"axes.titlecolor"    : FG_TEXT,

"axes.edgecolor"     : FG_SPINE,

"axes.linewidth"     : 0.8,

"xtick.major.size"   : 4.5,   "xtick.minor.size"   : 2.5,

"ytick.major.size"   : 4.5,   "ytick.minor.size"   : 2.5,

"xtick.major.width"  : 0.8,   "ytick.major.width"  : 0.8,

"xtick.direction"    : "out",  "ytick.direction"    : "out",

"axes.grid"          : True,   "axes.grid.which"    : "both",

"grid.color"         : FG_GRID,"grid.linestyle"     : "--",

"grid.linewidth"     : 0.5,   "grid.alpha"         : 0.60,

"font.size"          : 10,

"lines.linewidth"    : 1.8,

"legend.framealpha"  : 0.85,   "legend.facecolor"   : "#313244",

"legend.edgecolor"   : FG_SPINE,"legend.labelcolor"  : FG_TEXT,

"figure.dpi"         : 110,

})

# ── Helpers de eixo ────────────────────────────────────────────────────

def _style_axes(ax):

ax.set_facecolor(BG_AXES)

for sp in ax.spines.values():

sp.set_color(FG_SPINE); sp.set_linewidth(0.8)

ax.tick_params(colors=FG_TICK, which='both', direction='out',

labelsize=9.5, length=4)

ax.tick_params(which='minor', length=2.5)

ax.xaxis.label.set_color(FG_TEXT)

ax.yaxis.label.set_color(FG_TEXT)

ax.title.set_color(FG_TEXT)

ax.grid(**STYLE['grid_major'])

ax.grid(which='minor', **STYLE['grid_minor'])

def _log_axes(ax, which='both'):

if which in ('x','both'):

ax.set_xscale('log')

ax.xaxis.set_minor_locator(LogLocator(subs=np.arange(2,10)))

if which in ('y','both'):

ax.set_yscale('log')

ax.yaxis.set_minor_locator(LogLocator(subs=np.arange(2,10)))

ax.grid(**STYLE['grid_major'])

ax.grid(which='minor', **STYLE['grid_minor'])

def make_figure(figsize=(9,6), dpi=110):

fig, ax = plt.subplots(figsize=figsize, dpi=dpi)

fig.patch.set_facecolor(BG_DARK)

_style_axes(ax); return fig, ax

def make_subplots(nrows=1, ncols=2, figsize=None, dpi=110, **kw):

if figsize is None: figsize = (8*ncols, 5.5*nrows)

fig, axes = plt.subplots(nrows, ncols, figsize=figsize, dpi=dpi, **kw)

fig.patch.set_facecolor(BG_DARK)

for ax in np.array(axes).flat: _style_axes(ax)

return fig, axes

def make_gridspec_figure(figsize=(16,10), dpi=110):

fig = plt.figure(figsize=figsize, dpi=dpi)

fig.patch.set_facecolor(BG_DARK)

gs = gridspec.GridSpec(2, 3, figure=fig, hspace=0.38, wspace=0.32)

axes = {

'flow'     : fig.add_subplot(gs[0, :2]),

'visc'     : fig.add_subplot(gs[0, 2]),

'nprime'   : fig.add_subplot(gs[1, 0]),

'residuals': fig.add_subplot(gs[1, 1]),

'params'   : fig.add_subplot(gs[1, 2]),

}

for ax in axes.values(): _style_axes(ax)

return fig, axes

# ── Funções de plotagem ────────────────────────────────────────────────

def plot_flow_curve(ax, gd, tau, tau_std=None,

gd_fit=None, tau_fit_best=None, label_best='',

extra_fits=None, gd_ref=None, tau_ref=None,

label_ref='Referência', band_range=None,

log_log=True,

xlabel='Taxa de Cisalhamento \u03b3\u0307 (s\u207b\xb9)',

ylabel='Tens\xe3o de Cisalhamento \u03c4_w (Pa)',

title='Curva de Fluxo'):

if band_range:

ax.axvspan(band_range[0], band_range[1],

label='Faixa do capilar', **STYLE['band'])

if gd_ref is not None:

ax.scatter(gd_ref, tau_ref, label=label_ref,

**STYLE['scatter']['reference'])

if tau_std is not None:

ax.errorbar(gd, tau, yerr=tau_std, **STYLE['errorbar'])

ax.scatter(gd, tau, label='Dados experimentais',

**STYLE['scatter']['data'])

line_keys = ['alt1','alt2','alt3']

if extra_fits:

for i,(gf,tf,lbl,*k) in enumerate(extra_fits):

ax.plot(gf, tf, label=lbl,

**STYLE['line'][k[0] if k else line_keys[i%3]])

if gd_fit is not None and tau_fit_best is not None:

ax.plot(gd_fit, tau_fit_best, label=label_best,

**STYLE['line']['best_fit'])

if log_log: _log_axes(ax)

ax.set_xlabel(xlabel, **STYLE['xlabel'])

ax.set_ylabel(ylabel, **STYLE['ylabel'])

ax.set_title(title, **STYLE['title'])

ax.legend(loc='lower right', **STYLE['legend'])

def plot_viscosity(ax, gd, eta, eta_std=None, gd_ref=None, eta_ref=None,

label_ref='Referência', band_range=None,

title='Viscosidade Aparente'):

if band_range: ax.axvspan(band_range[0], band_range[1], **STYLE['band'])

if gd_ref is not None:

ax.scatter(gd_ref, eta_ref, label=label_ref,

**STYLE['scatter']['reference'])

if eta_std is not None:

ax.errorbar(gd, eta, yerr=eta_std, **STYLE['errorbar'])

ax.scatter(gd, eta, label='\u03b7 experimental', **STYLE['scatter']['data'])

_log_axes(ax)

ax.set_xlabel('Taxa de Cisalhamento \u03b3\u0307 (s\u207b\xb9)', **STYLE['xlabel'])

ax.set_ylabel('Viscosidade \u03b7 (Pa\u00b7s)', **STYLE['ylabel'])

ax.set_title(title, **STYLE['title'])

ax.legend(**STYLE['legend'])

def plot_nprime(ax, gd_app, tau, n_prime_global=None):

from scipy.stats import linregress

valid = (gd_app > 0) & (tau > 0)

lg, lt = np.log(gd_app[valid]), np.log(tau[valid])

ax.scatter(lg, lt, label='ln(\u03c4) vs ln(\u03b3\u0307_app)',

**STYLE['scatter']['data'])

if n_prime_global:

s, i, *_ = linregress(lg, lt)

xl = np.linspace(lg.min(), lg.max(), 80)

ax.plot(xl, s*xl+i, label=f"n' global = {s:.3f}",

**STYLE['line']['best_fit'])

ax.set_xlabel('ln(\u03b3\u0307_app)', **STYLE['xlabel'])

ax.set_ylabel('ln(\u03c4_w)', **STYLE['ylabel'])

ax.set_title('Determinação de n\' (W-R)', **STYLE['title'])

ax.legend(**STYLE['legend'])

def plot_bagley(ax, L_over_D_list, P_list, slope, intercept,

target_gamma_label=''):

xa = np.array(sorted(L_over_D_list))

ax.scatter(L_over_D_list, np.array(P_list)/1e5,

label='Dados', **STYLE['scatter']['data'])

ax.plot(xa, (slope*xa+intercept)/1e5,

label=f'Ajuste  \u03c4_w={slope/2:.1f} Pa',

**STYLE['line']['best_fit'])

ax.set_xlabel('L/D', **STYLE['xlabel'])

ax.set_ylabel('\u0394P (bar)', **STYLE['ylabel'])

ax.set_title('Correção de Bagley' + (f'  |  \u03b3\u0307\u2248{target_gamma_label} s\u207b\xb9' if target_gamma_label else ''), **STYLE['title'])

ax.legend(**STYLE['legend'])

def plot_mooney(ax, inv_R_list, gd_app_list, slope, intercept):

xa = np.array(sorted(inv_R_list))

ax.scatter(inv_R_list, gd_app_list, label='Dados', **STYLE['scatter']['data'])

ax.plot(xa, slope*xa+intercept,

label=f'\u03b3\u0307_true={intercept:.1f} s\u207b\xb9  V_slip={slope/4:.4f} m/s',

**STYLE['line']['best_fit'])

ax.set_xlabel('1/R (m\u207b\xb9)', **STYLE['xlabel'])

ax.set_ylabel('\u03b3\u0307_app (s\u207b\xb9)', **STYLE['ylabel'])

ax.set_title('Correção de Mooney (Wall Slip)', **STYLE['title'])

ax.legend(**STYLE['legend'])

def plot_overlay(ax, datasets, log_log=True, band_range=None,

title='Comparativo'):

cyc = [PALETTE[k] for k in ('data','fit','alt1','alt2','alt3','ref')]

if band_range: ax.axvspan(band_range[0], band_range[1], **STYLE['band'])

for i, ds in enumerate(datasets):

c = ds.get('color', cyc[i % len(cyc)])

ax.scatter(ds['gd'], ds['tau'], label=ds.get('label',f'#{i+1}'),

**{**STYLE['scatter']['data'], 'color': c})

if 'tau_std' in ds:

ax.errorbar(ds['gd'], ds['tau'], yerr=ds['tau_std'],

**{**STYLE['errorbar'], 'color': c})

if 'gd_fit' in ds and 'tau_fit' in ds:

ax.plot(ds['gd_fit'], ds['tau_fit'],

**{**STYLE['line']['best_fit'], 'color': c})

if log_log: _log_axes(ax)

ax.set_xlabel('Taxa de Cisalhamento \u03b3\u0307 (s\u207b\xb9)', **STYLE['xlabel'])

ax.set_ylabel('Tens\xe3o de Cisalhamento \u03c4_w (Pa)', **STYLE['ylabel'])

ax.set_title(title, **STYLE['title'])

ax.legend(**STYLE['legend'])

def add_model_annotation(ax, params_dict, position='lower right'):

text = '\n'.join(f'{k} = {v}' for k,v in params_dict.items())

lm = {'lower right':(0.97,0.04,'right','bottom'),

'upper left' :(0.03,0.96,'left','top'),

'upper right':(0.97,0.96,'right','top'),

'lower left' :(0.03,0.04,'left','bottom')}

x,y,ha,va = lm.get(position, lm['lower right'])

ax.text(x, y, text, transform=ax.transAxes, ha=ha, va=va,

bbox=STYLE['annotation_box'], **STYLE['annotation_text'])

# ── Integração customtkinter ───────────────────────────────────────────

def embed_figure(fig, parent_widget):

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=parent_widget)

canvas.draw(); return canvas

def update_canvas(canvas, fig):

fig.tight_layout(pad=1.5)

canvas.draw_idle()

# Apêndice B — Tabela Mestre de Todos os Itens

Consolidação completa de issues de código (C), melhorias de precisão (M) e melhorias de visualização (V).

| # | ID | Descrição | Tipo | Severidade | Esforço | Fase | Arquivo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | Chave 'Lei de Potencia' vs 'Lei da Potência' | Bug | 🔴 Alta | 5 min | F1 | modelos_reologicos.py |
| 2 | C2 | import linregress no final do arquivo | PEP 8 | 🟡 Média | 5 min | F1 | modelos_reologicos.py |
| 3 | C3 | Race condition em _read_loop() | Bug | 🟡 Média | 15 min | F1 | reometer_controller.py |
| 4 | C4 | isOpen() deprecado → is_open | Deprecação | 🟡 Média | 5 min | F1 | reometer_controller.py |
| 5 | C5 | except pass silencia falhas de ajuste | Manutenção | 🟡 Média | 10 min | F1 | reologia_fitting.py |
| 6 | C6 | L_R_target_list armazena L/D | Nomenclatura | 🟡 Média | 5 min | F1 | reologia_corrections.py |
| 7 | C7 | init_db/_migrate_db sem finally | Robustez | 🟡 Média | 15 min | F1 | database_manager.py |
| 8 | C8 | JSON com CRLF | Portabilidade | 🟢 Baixa | 5 min | F2 | calibracao_reometro.json |
| 9 | C9 | requirements.txt sem versões | Reprodutibilidade | 🟢 Baixa | 5 min | F2 | requirements.txt |
| 10 | C10 | setup_graficos() backend Qt | Limpeza | 🟢 Baixa | 10 min | F4 | utils_reologia.py |
| 11 | C11 | Sem aviso de sensor Linha não calibrado | UX | 🟢 Baixa | 30 min | F4 | reometer_controller.py |
| 12 | M1 | Medir D real (paquímetro) | Hardware | 🔴 Alta | 0h código | F0 | — |
| 13 | M2 | Detecção automática regime estacionário | Aquisição | 🔴 Alta | ~4h | F2 | coleta.py |
| 14 | M3 | W-R n' local (derivada numérica) | Algoritmo | 🟡 Média-Alta | ~2h | F2 | analise.py |
| 15 | M4 | Guard n' ∈ [0.05, 3.0] | Robustez | 🟡 Média | 30 min | F2 | analise.py |
| 16 | M5 | Propagação de incerteza + barras de erro | Metrologia | 🟡 Média | ~4h | F3 | analise.py + coleta.py |
| 17 | M6 | AIC/BIC para seleção de modelo | Estatística | 🟡 Média | ~1h | F3 | reologia_fitting.py |
| 18 | M7 | IC dos parâmetros (pcov + bootstrap) | Estatística | 🟡 Média | ~3h | F3 | reologia_fitting.py |
| 19 | M8 | WLS no ajuste dos modelos | Algoritmo | 🟡 Média | ~1h | F4 | reologia_fitting.py |
| 20 | M9 | Módulo de validação — fluido de referência | Validação | 🟡 Média | ~6h | F4 | calibracao.py (novo) |
| 21 | M10 | Expor delta_p nos relatórios | Diagnóstico | 🟢 Baixa | 30 min | F5 | reologia_report_pdf.py |
| 22 | M11 | Mínimo 3 capilares Bagley/Mooney | Validação | 🟢 Baixa | 30 min | F5 | correcoes.py |
| 23 | M12 | Aviso bins < 4 no ajuste | UX | 🟢 Baixa | 30 min | F5 | analise.py |
| 24 | M13 | Melhorar guess_hb() | Algoritmo | 🟢 Baixa | ~1h | F5 | modelos_reologicos.py |
| 25 | V1 | Criar reologia_plot_style.py | Visualização | 🟡 Média | ~3h | F2 | reologia_plot_style.py (novo) |
| 26 | V2 | Substituir reologia_plot.py pelo módulo de estilo | Refatoração | 🟡 Média | ~2h | F2 | reologia_plot.py |
| 27 | V3 | apply_dark_style() na inicialização do app | Visualização | 🟢 Baixa | 5 min | F2 | gui_main.py |
| 28 | V4 | Remover setup_graficos() de utils_reologia.py | Limpeza | 🟢 Baixa | 5 min | F4 | utils_reologia.py |

Documento consolidado gerado por Claude (Anthropic) · 19/02/2026